## Vorlage1_Bedingungen+Vorbereitu
Das `NH3-Emission-Protocol´ der www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
Mess-Reihen-ID/Bezeichnung: |  | Test
PFLICHT-Dokumentation 1: Definierte Raum- und Rahmenbedingungen
VOR jeder Messung UNBEDINGT ALLE Hinweise und Erläuterungen zur Anbindung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ in der Schrift >> Ammoniak & Das `NH3 Emission Protocol´ << beachten, insbesondere bei Verwendung von NH3-Messtechnik mit Reagenzien (Reaktions-/Katalysatorflüssigkeiten/...) wie „Dräger-Röhrchen“, Sammler, etc.. Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ MUSS wie vorgeschrieben an die entsprechende NH3-Mess-Technik angebunden sein. Im Zweifelsfall steht der Support allen geschulten Anwendern kostenfrei und gerne zur Verfügung.
Die nachfolgende Checkliste dient auch zur PFLICHT-Dokumentation!
Art der Messung: Ort, Datum: |  | Baindt |  | 2021-01-01
NULLPUNKT-Kalibrierung:
PROBEN-Messung: Mess-ID/Bezeichnung: |  | Test
Durchführung (Name, ggf. ID):
Pos. | Faktor | SOLL | Okay / IST
1 | Der Raum muss während der gesamten Dauer der Emissions-Entnahme und –Messung(en) geschlossen sein/bleiben. | Fenster und Türen ZU
Klima-Lüftungsanlagen AUS
2 | Der Raum muss frei von olfaktorisch (riechbaren) Gerüchen sein. | KEIN Geruch von Reinigungsmitteln, Duftmittel, Druckern, Farben etc.
Die anwesenden Personen sollten frei von stark riechenden Duftstoffen sein
3a | Raum-Temperatur bei 20° C Medium-Mess-Temperatur: (Kalibrierungsmessungen und 20° C Proben-Messungen) | 19° - 22° C |  |  | ° C
3b | Raum-Temperatur bei 25° C PROBEN-Mess-Temperatur: | 23° - 25° C |  |  | ° C
4 | Raum-Luftfeuchtigkeit: | 40 – 60 % |  |  | %
5 | Luftdruck: | 850 - 1090 hPa |  |  | hPa
Anmerkung: Der Luftdruck ist beim `NH3-Emission-Protocol´ eigentlich irrelevant, weil der definierte Volumenstrom durch eine im NH3-Messgerät befindliche oder externe Ansaugpumpe hinter evtl. Messtechnik bzw. einer ggf. notwendigen Indikator-/Reaktionsflüssigkeiten/Sammler/… erzeugt wird und dabei dann im NH3-Emissionsprüfgefäß, bei gleichem Volumenstrom (Ansaugung) immer derselbe Luftdruck bzw. leichte Unterdruck vorliegt. Zur wissenschaftlichen Tragfähigkeit der Emissions-Entnahme und -Messung ist die Dokumentation vom Luftdruck jedoch vorgeschrieben.
6 | Bei Verwendung vom NH3-DIREKT-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ von „ExTox“ müssen die Bedingungen rechts unbedingt eingehalten werden. | EIN-geschaltete Vorwärmzeit nach Abkühlung vom Mess-Gerät: 2 Stunden
| JEDE Mess-Technik (FTIR etc.) erfordert Geräte-spezifische Voraussetzungen und Bedienung, die von geschultem Per-sonal UNBEDINGT zu gewährleisten und einzuhalten ist. | bei einer ...
|  | Raum-Temperatur: 20°-22° C |  |  | ° C
|  | Luft-Feuchtigkeit: 40-60 % |  |  | %
Das `NH3-Emission-Protocol´ der www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
Mess-Reihen-ID/Bezeichnung: |  | Test
PFLICHT-Dokumentation 2: Unmittelbare Vorbereitungen und Kontrollen S1v2
Die nachfolgende Checkliste dient auch zur PFLICHT-Dokumentation!
Pos. | Faktor | SOLL | Okay / IST
1 | Mess-Zeit-Punkt bzw. Laufzeit der Volumenstrompumpe einstellen | NH3-Direkt-Messung: 31 Minuten
Externe Volumenstrompumpe für Sammler, Dräger-Röhrchen etc.:
35 Minuten
2 | ALLE Protokoll zur Pflicht-Dokumentation für jeweils EINE Messung ausdrucken oder als PDF zum digitalen Ausfüllen bereitstellen ... | Protokolle zur Dokumentation BEREIT:
… und ggf. Vorbereitung von Protokoll-Vorlagen von Messgeräte-Software
3 | Griffbereitschaft Messgeräte und Hilfsmittel: Die Funktionsfähigkeit und -bereitschaft sowie eine entsprechende Bedienungs-Kompetenz aller definierten Messgeräte (inkl. vorgeschriebener Kalibrierung) und Hilfsmittel wird vorausgesetzt. | PH-Messgerät (für Labor-Analysen mit einer Messgenauigkeit von 0,01) zur Kontrolle und Dokumentation vom PH-Wert der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ bzw. der Proben
| JEDE Mess-Technik (FTIR etc.) erfordert Geräte-spezifische Voraussetzungen (wie Service, Wartung, Null-Punkt-Kalibrierungen, Vorbereitung etc.) und ordnungsgemäße Bedienung, die von geschultem Personal UNBEDINGT zu gewährleisten und einzuhalten ist. | Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
IR-Temperatur-Messgerät (mit einer Toleranz von +/- 0,5°) zum Messen der Oberflächen-Temperatur vom `AIM NH3-Emissions-Prüfgefäß´ und dessen Komponenten
Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
Luft-Temperatur-Messgerät
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ mit integriert)
Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
PROBEN-Temperatur-Messgerät
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ mit integriert)
Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
Volumenstrompumpe mit 25-30 L/h
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ mit integriert)
Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
Volumenstrom-Messgerät mit und zur Dokumentation
(Beim NH3-Messgerät „NH3-Stable Mobile“ mit integriert)
Rechts: Hersteller, Modell, Seriennummer angeben
Timer/Uhr zur exakten Beachtung der definierten Zeiten und Dokumentation
| Erwärmung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´: | Geschlossenes Wasserbad (kein Dampf an Raumluft)
| Dosierung der Ammoniumlösung: | 100 ml Spritze mit Kanüle
| Dosierung der Natronlauge: | 0,3-0,5 ml (Insulin-) Spritze mit Kanüle
Das `NH3-Emission-Protocol´ der www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
Mess-Reihen-ID/Bezeichnung: |  | Test
PFLICHT-Dokumentation 2: Unmittelbare Vorbereitungen und Kontrollen S2v2
Die nachfolgende Checkliste dient auch zur PFLICHT-Dokumentation!
Pos. | Faktor | SOLL | Okay / IST
4 | Überprüfung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ (`NH3-EP´). | Überprüfung ALLER Verbindungen!
| Ein exakter Aufbau unter exakter Berücksichtigung aller definierten Parameter wie in der Schrift >> Ammoniak & Das `NH3 Emission Protocol´ << beschrieben wird vorausgesetzt. | Bei allen Verbindung zwischen den Bauteilen Glas/Glas, Glas/Kunststoff, Kunststoff/Kunststoff ausreichend mit Silikonfett einfetten, damit die not-wendige Dichtigkeit gewährleistet ist.
| Wichtig: Kontrolle der Oberflächen-Temperatur aller Bauteile, insbesondere vom Planflanschdeckel, Proben-Gefäß-Platte, AB-Luft-Glasröhrchen und AB-Luftschlauch zur NH3-Messtechnik etc. | Silikonfett zwischen „Planflansch-Deckel“ (Bauteil-Pos. 8) und „Proben-Gefäß-Platte (Bauteil-Pos. 9)
|  | Oberflächen-SOLL-Temperatur: 20° C Medium-Mess-Temperatur: 19°-21° C RECHTS: Oberflächen-Temperatur |  |  | ° C
5 | Vorbereitung der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ | 100 ml Spritze mit 70 ml Ammoniumlösung befüllen und bis zur endgültigen Zubereitung griffbereit in den Kühlschrank legen.
| Dabei UNBEDINGT exakt die Vorgehensweise bei „D. Die `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit“ -> „Zubereitung“ beachten! | 0,3-0,5 ml Spritze mit 0,16 ml Natronlauge befüllen und bis zur endgültigen Zubereitung griffbereit in den Kühlschrank legen.
6 | Definierte/s Proben-Gefäß/e … | … bereitstellen
7 | WICHTG: | Zyklus der Stoßlüftung: 60-90 min. |  |  | min
| Wenn die Abluft der NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung nicht direkt an die Außenluft abgegeben werden kann, ist eine regelmäßige Stoßlüftung des Raumes zwingen notwendig. | (je nach Raumgröße)
| In dieser Zeit darf keine NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung erfolgen bis o.g. Raumbedingungen wieder erfüllt sind. |  |  | mm:ss
Dauer der Stoßlüftung: 2-5 Minuten
Raum für Bemerkungen:
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY