## Vorlage_SYSTEM-Kalibrierung
Das `NH3-Emission-Protocol´ der www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
Mess-Reihen-ID/Bezeichnung: |  | test
Pflicht-Dokumentation 3b: SYSTEM-KALIBRIERUNGS-Messung S1v2
VOR jeder Messung UNBEDINGT ALLE Hinweise und Erläuterungen zur Anbindung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ in der Schrift >> Ammoniak & Das `NH3 Emission Protocol´ << beachten, insbesondere bei Verwendung von NH3-Messtechnik mit Reagenzien (Reaktions-/Katalysatorflüssigkeiten/...) wie „Dräger-Röhrchen“, Sammler, etc.. Das `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ MUSS wie vorgeschrieben an die entsprechende NH3-Mess-Technik angebunden sein. Im Zweifelsfall steht der Support allen geschulten Anwendern kostenfrei und gerne zur Verfügung.
Die nachfolgende Anleitung dient auch zur PFLICHT-Dokumentation!
Pos. | Vorgehen | Beschreibung | Okay / IST
B A S I S | Einrichtung vom `NH3-Emissions-Prüfgefäß´ auf SYSTEM-Kalibrierung | Füll-Höhe vom Proben-Gefäß der fest-definierten 70 ml `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ beträgt ca. 3,0 mm +/- 0,5 mm. Der Abstand der Zuluft-Röhrchen (Bauteil-Nr. 6) Abstand zur OBERFLÄCHE ...
|  | … der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´: 25 mm +/- 0,5 IST: |  | mm
LEERES Probengefäß im Kontaktbereich mit der Zwischenplatte mit Schliff-Fett einfetten und bis auf Anschlag von oben in die Zwischenplatte reindrücken und mit Zwischenplatte auf das
| Wasserbad stellen, so, dass das Probengefäß im Wasser ist. SOLL-T: 20,0° C +1,0/-0 IST: |  |  | ° C
Fühler für Temperatur der Kalibrierungsflüssigkeit durch die Zwischenplatte fädeln und auf den Boden vom Probengefäß legen. Silikonstopfen zum Abdichten Sensorleitung/Zwischenplatte n.v.
1 | Zubereitung & Erwärmung der `NH3-Kalibrierungs-Flüssigkeit´ | Die vorbereitete 100 ml Spritze mit Ammoniumlösung dem Kühlschrank entnehmen und die vorher exakt und blasenfrei abgefüllten 70 ml Ammoniumlösung in das Probengefäß geben ... | Uhrzeit in hh:mm:ss
|  | … und in 15 Minuten abgedeckt auf 20° C +1,0/-0° erwärmen | Temperatur | ° C
RECHTS: PROBEN-Temperatur NACH 15 Min. 1/10 genau
| UNBEDINGT ALLE Details bei „D. `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ beachten! | 1 Minute VOR Ablauf der 15-minütigen +/- 30 Sekunden Erwärmungsphase der Ammoniumlösung, die 0,3-0,5 ml Spritze mit exakt und blasenfreie 0,16 ml Natronlauge dem Kühlschrank entnehmen und …
|  | … nach 15 Minuten +/- 30 Sekunden Erwärmung der Ammonium-lösung auf 20° C +1,0/- 0° , die vorbereiteten 0,16 ml Natronlauge hinzugeben und mit einem Glasstäbchen langsam 1mal rühren. | Uhrzeit in hh:mm:ss
2 | Aktvierungsphase der `NH3- Kalibrierungsflüss.´ | 15 Minuten +/- 30 Sekunden im geschlossenen Wasserbad mit dem Proben-Gefäß-Deckel abgedeckt RUHEN lassen. | von
|  | RECHTS: bitte Aktivierungszeit VON und BIS in hh:mm:ss angeben | bis
3 | PH-Wert-Messung ... | zur Dokumentation, PH-Wert mit 1/100 Genauigkeit angegeben:
4 | Planflanschdeckel … | … von oben in die Versenkung der Zwischenplatte setzen und um ca. 30°-60° (Winkel) 2-3mal hin und her drehen, damit der Anschuss immer DICHT ist.
Unbedingt VORHER die Kontaktflächen am Planflanschdeckel und an der Zwischenplatte mit Schliff-Fett einfetten!
5 | START der ... | NH3-Emissions-Entnahme/-Messung mit einem Volumenstrom von 25-35 L/h beginnen, das heißt: Volumenstrompumpe etc. einschalten bzw. bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie „NH3-Stable Mobile“: NH3-Messung starten, Mess-Dauer: 31 Minuten!. | START hh:mm:ss
5b | Beginn der ... | der verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme/NH3-Messung:
30. Minute BEGINN in hh:mm:ss
und Dauer ab 30. Minute in mm:ss:
Das `NH3-Emission-Protocol´ der www.Stiftung-Nachhaltige-Landwirtschaft.org
Mess-Reihen-ID/Bezeichnung: |  | test
Pflicht-Dokumentation 3b: SYSTEM-KALIBRIERUNGS-Messung S2v2
Pos. | Vorgehen | Beschreibung | Okay / IST
6 | Temperatur der … | `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´, 1/10 genau: |  | ° C
| nach 20 Minuten der verifizierbaren Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung (ggf. vom Desktop ablesen) | Hinweis: Die Temperatur der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ MUSS während der gesamten Zeit der NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung innerhalb der definierten Toleranzen von:
20 ° C +1,0/-0,5° bleiben . Ggf. muss dies durch entsprechende Wärme erhaltende Maßnahmen gewährleistet werden.
7 | WÄHREND der verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung ... | … darf keine Änderung der weiter o.g. Raum- und Rahmenbedingungen erfolgen. (Also menschliche Bedürfnisse vorher erledigen etc..)
Beispiel: Selbst das kurze Öffnen einer Tür kann die Verifizierbarkeit etc. von NH3-Emissions-Entnahmen/-Messungen gefährden bzw. so weit beeinflussen, dass eine Verifizierbarkeit der Entnahme bzw. Messung bzw. der Mess-ERGEBNISSE nicht mehr gewährleistet ist.
8 | ENDE der verifizierbaren NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung ... | Bei NH3 DIREKT-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobil“ oder „FTIRs“ etc.: Nach exakt 31 Minuten +/- 20 Sekunden NH3-Emissions-Entnahme bzw. NH3-Messung die Volumenstrompumpe ausschalten und alle relevanten Messwerte zu DIESEM Zeitpunkt dokumentieren | Uhrzeit in hh:mm:ss
Bei Verwendung vom NH3-Direkt-Mess-Technik wie das „NH3-Stable Mobile“ von „ExTox“ werden alle relevanten nachfolgend zu dokumentierende Messwerte und Parameter mit erfasst und automatisch im Mess-Protokoll als PDF-Datei mit dokumentiert. Die angegebenen MESS-Werte sind immer der Durchschnittswert von 60 Einzelwerten der letzten Mess-Minute.
|  | Bei NH3-Mess-Technik mit REAGENZIEN wie Dräger-Röhrchen, Sammler etc. MUSS die Emissions-Entnahme immer ab der 30. Minute beginnen mit einer maximalen Dauer von 5 Minuten. | hh:mm:ss
|  | Rechts oben: Beginn Uhrzeit in hh:mm:ss unten: Dauer in mm:ss | mm:ss
14 | Dokumentation aller relevanter Ergebnisse und Parameter von bzw. zwischen der 30. und 35. Minute | NH3-Mess-ERGEBNIS (Ammoniak), 1/100 ppm genau: |  | ppm
|  | Verwendete NH3-Mess-Technik (Hersteller, … … Produkt/Typ, Serien-/Chargen-Nummer): | Hersteller
|  | Temperatur der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ bzw. Probe: |  | ° C
|  | Volumenstrom (gemessen! KEINE Werksangabe!), 1/10 genau: |  | L/h
|  | Raum-Temperatur bzw. Luft-T. IM "NH3-EPG", 1/10 genau: |  | ° C
|  | Luftfeuchtigkeit, 1/10 genau: |  | %
|  | Luftdruck: |  | hPa
Einhaltung ALLER o.g. Raum- und Rahmenbedingungen (Ja/Nein):
Falls „NEIN“: Bei Kalibrierungsmessungen mit der `NH3-Kalibrierungsflüssigkeit´ ist dann NH3-Mess-Ergebnis entscheidend. Liegt der Mess-Wert innerhalb der o.g. Toleranzen, war die Kalibrierungsmessung gerade noch erfolgreich. Liegt die Abweichung außerhalb der Toleranzen muss diese NH3-Emissions-Entnahme/-Messung wiederholt werden!
Raum für Bemerkungen:
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY
OKAY